# 2020年第一批水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果

| 余姚振舜检测科技有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 人员资格 | 1、技术负责人董怀良、授权签字人郑军文、检测人员胡治平等人均未缴纳社保，只有4人缴纳社保。 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》、《水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》（水利部公告〔2018〕3号）检测人员相关要求。 | 检测人员具有水利工程质量检测员职业资格或者具备水利水电工程及相关专业中级以上技术职称人员不少于10人 | 1、通报批评 2、限期整改，期限一个月 3、下一次资质延续不适用告知承诺制 |
| 检测行为 | 2、混凝土钻芯法检测采用未经计量认证的检测标准。 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第三条。 | 第三条 检测单位应当按照本规定取得资质，并在资质等级许可的范围内承担质量检测业务。 |  |
|  | 3、M018H052000001报告检测内容与委托内容不一致，且无检测结论 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动；没有国家和行业标准的，由检测单位提出方案，经委托确认后实施。 |  |
| 体系管理 | 4、混凝土试块养护室、力学检测室温湿度达不到规范要求 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条； 不符合《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081-2019）4.4.1第3条；《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）4.1.2第4条。 《金属材料弯曲试验方法》（GB/T232-2010）第7.1条 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动；没有国家和行业标准的，由检测单位提出方案，经委托确认后实施。 4.4.1第3条 拆模后应立即放入温度为20±2℃，相对湿度为95%以上的标准养护室中养护，或在温度为20±2℃的不流动的氢氧化钙饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上，彼此间隔10~20mm，试件表面应保持潮湿，并不得被水直接冲淋。 4.1.2第4条 养护室：标准养护室温度应控制在20℃±5℃；相对湿度95%以上。 第7.1条 试验一般在10℃-15℃的室温范围内进行，对温度严格要求的试验，试验温度应为（23±5）℃。 |  |
|  | 5、拉力试验机、压力试验机缺少防护罩。 | 不符合《普通混凝土力学性能试验方法标准（GB/T50081-2019）5.0.3第3条 | 5.0.3第3条 混凝土强度不小于60Mpa时，试件周围应设防护网罩。 |  |
|  | 6、检测区域没有有效隔离 | 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求（RBT214—2017） 第4.3.4条 | 第4.3.4条 检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。 |  |
|  | 7、化学试剂管理不规范 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十三条。 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求（RBT214—2017） 第4.4.6条及企业内部管理制度。 | 第十三条 检测单位应当建立健全质量保证体系，采用先进、实用的检测设备和工艺，完善检测手段，提高检测人员的技术水平，确保质量检测工作的科学、准确和公正。 第4.4.6条检验检测机构应建立和保持标准物质管理程序。 |  |
|  | 8、容量瓶、温湿度仪、坚固性仪器等未经校准 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十三条。 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。 | 第十三条 检测单位应当建立健全质量保证体系，采用先进、实用的检测设备和工艺，完善检测手段，提高检测人员的技术水平，确保质量检测工作的科学、准确和公正。 4.4.3 检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测的要求。所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。 |  |
|  | 9、未建立不合格台账上报程序 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十八条 | 检测单位应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及检测过程中发现的项目法人（建设单位）、勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构。 |  |

| 宁波清源工程检测试验有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 块石检测报告M015Y092000036未采用水利水电岩石试验规程(SL264 ) | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条； | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动；没有国家和行业标准的，由检测单位提出方案，经委托确认后实施。 | 限期整改，期限一个月 |
|  | 2、含泥量检测报告M015Y052000099结果计算错误 |  |  |  |
|  | 3、桩基检测均未编制检测方案 |  |  |  |
|  | 4、检测员胡峰已于2019年底离职，但仍在近期报告签字 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第二十条、二十一条； | 第二十条 检测人员应当按照法律、法规和标准开展质量检测工作，并对质量检测结果负责。 第二十一条 县级以上人民政府水行政主管部门应当加强对检测单位及其质量检测活动的监督检查，主要检查下列内容：（五）是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实。 |  |
| 体系管理 | 5、报告M015Y032000101数据无法溯源 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条。 《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第三十条； 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.5.11条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动。 第三十条 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年。 4.5.11：检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 |  |
|  | 6、回弹仪、基桩动测仪等设备校准报告未进行有效性确认； | 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。 | 4.4.3 检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测的要求。所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。 |  |
|  | 7、仪器设备在搬迁后未进行检定、校准； |  |  |  |
|  | 8、比重计等仪器设备自校记录不全 |  |  |  |
|  | 9、未建立不合格台账上报程序 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十八条 | 第十八条 检测单位应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及检测过程中发现的项目法人（建设单位）、勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构。 |  |

| 宁波顺通建设工程检测有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、检测水泥用的拌和用水温度控制不满足规范要求 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条。 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》（GBT1346-2011）第6.1条 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动。 第6.1条 试验室温度为20℃±2℃，相对湿度应不低于50%；水泥试样、拌和水、仪器和用具的温度应与试验室一致。 | 限期整改，期限一个月 |
| 体系管理 | 2．土的压实度试验报告M055Y032000003中未提供最大干密度来源 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条。 《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第三十条； 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.5.11条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动。 第三十条 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年。 4.5.11：检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 |  |
|  | 3、未建立不合格台账上报程序 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十八条 | 检测单位应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及检测过程中发现的项目法人（建设单位）、勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构。 |  |
| 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 | 处理意见 |
| 体系管理 | 1、仪器设备档案不规范。 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十三条； 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。 | 第十三条 检测单位应当建立健全质量保证体系，采用先进、实用的检测设备和工艺，完善检测手段，提高检测人员的技术水平，确保质量检测工作的科学、准确和公正。 4.4.3 检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测的要求。所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。 | 限期整改，期限一个月 |
|  | 2、仪器设备的管理不规范，未有效区分三色使用范围。 |  |  |  |
|  | 3、密度瓶、液塑限测定仪等设备校准证书的有效性评价不规范。 |  |  |  |
|  | 4、未建立不合格台账上报程序 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十八条 | 检测单位应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及检测过程中发现的项目法人（建设单位）、勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构。 |  |

| 长兴源兴建设工程检测有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、密度和回弹试验报告原始记录缺乏过程记录信息；混凝土报告缺少芯样取样信息 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条。 《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第三十条； 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.5.11条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动。 第三十条 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年。 4.5.11：检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 | 限期整改，期限一个月 |
|  | 2、报告M047Y052000001委托项目与检测项目不一致，报告中缺少最大干密度的原始数据溯源 |  |  |  |
| 体系管理 | 3、仪器设备校准评价缺少技术负责人签字 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第二十条。 | 第二十条 检测人员应当按照法律、法规和标准开展质量检测工作，并对质量检测结果负责。 |  |
|  | 4、甲种土壤密度计仪器设备校准的参数不符合规范要求，土壤渗透仪、数显式液塑限联合测定仪校准参数缺项 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条。 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动。 4.4.3 检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测的要求。所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。 |  |
|  | 5、未建立不合格台账上报程序 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十八条 | 检测单位应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及检测过程中发现的项目法人（建设单位）、勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构。 |  |

| 嘉兴市宏宇水利水电工程质量检测有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、报告N022Y092000001、N022Y122000002样品信息不全（缺乏尺寸等信息）；报告N022Y052000001中缺少击实试验的曲线，报告编号前后不一致；水泥、钢筋、砂石料等报告的原始报告缺乏过程记录 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条。 《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第三十条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条 | 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动。 第三十条 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年。 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 | 限期整改，期限一个月 |
| 体系管 理 | 2、土工合成材料仪器设备的校准证书已过期； | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十三条。 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。 | 第十三条 检测单位应当建立健全质量保证体系，采用先进、实用的检测设备和工艺，完善检测手段，提高检测人员的技术水平，确保质量检测工作的科学、准确和公正。 4.4.3 检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测的要求。所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。 |  |
|  | 3、土工合成材料用力学试验机、垂直渗透仪以及含气量和泌水率测定仪的压力表的证书无近期有效性确认记录 |  |  |  |
|  | 4、土壤相对密度仪的校准参数选择不符合规范要求 |  |  |  |
|  | 5、档案目录登记没有及时补充 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十九条。 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.5.11条； | 第十九条 检测单位应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。 4.5.11：检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。 |  |
|  | 6、未建立不合格台账上报程序 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十八条 | 检测单位应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及检测过程中发现的项目法人（建设单位）、勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构。 |  |

| 嘉兴兴禹工程质量检测有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、原始记录信息不全，报告N023H062000001无碳化深度；混凝土芯样报告缺少现场取样信息；测定水泥终凝时间第一次无痕迹时，缺少复测数据；委托单、流转单等原始记录中均未填写年份 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条； 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.5.11条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动。 4.5.11：检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 | 限期整改，期限一个月 |
| 体系管理 | 2、仪器设备缺少期间核查资料，目录内容不够齐全 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十三条 不符合《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。 | 第十三条 检测单位应当建立健全质量保证体系，采用先进、实用的检测设备和工艺，完善检测手段，提高检测人员的技术水平，确保质量检测工作的科学、准确和公正。 4.4.3 检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测的要求。所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。 |  |
|  | 3、养护室温湿度控制仪器损坏 |  |  |  |
|  | 4、未建立不合格台账上报程序 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十八条 | 检测单位应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及检测过程中发现的项目法人（建设单位）、勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构。 |  |

| 浙江翰达工程检测有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、报告M046H232000001水泥比表面积原始记录不全，缺少密度试验记录，报告中试验环境湿度不符合要求，数据修改不规范 | 不符合《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第三十条； 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.5.11条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条 | 第三十条 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年。 4.5.11：检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 | 限期整改，期限一个月 |
|  | 2、报告编M046Y032000001未说明最大干密度原始数据溯源。 |  |  |  |
|  | 3、编号为M046H272000001的含泥量及泥块含量报告中石子未按规范要求取样 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条。 《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685-2011）第7.1.1.1条 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动。 第7.1.1.1条 在料堆上取样时，取样部位应均匀分布，取样前先将取样部位表层铲除，然后从不同部位随机抽取大致等量的石子15份（在料堆的顶部、中部和底部均匀分布的15个不同部位取得）组成一组样品。 |  |
| 体系管理 | 4、混凝土养护室温湿度控制不符合要求 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条； 不符合《普通混凝土力学性能试验方法标准》（GB/T50081-2019）4.4.1第3条 《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）4.1.2第4条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动。 4.4.1第3条 拆模后应立即放入温度为20±2℃，相对湿度为95%以上的标准养护室中养护，或在温度为20±2℃的不流动的氢氧化钙饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上，彼此间隔10~20mm，试件表面应保持潮湿，并不得被水直接冲淋。 4.1.2第4条 养护室：标准养护室温度应控制在20℃±5℃；相对湿度95%以上。 |  |
|  | 5、万能机等大型仪器设备没有期间核查 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十三条； 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。 | 第十三条 检测单位应当建立健全质量保证体系，采用先进、实用的检测设备和工艺，完善检测手段，提高检测人员的技术水平，确保质量检测工作的科学、准确和公正。 4.4.3 检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测的要求。所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。 |  |
|  | 6、未建立不合格台账上报程序 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十八条 | 检测单位应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及检测过程中发现的项目法人（建设单位）、勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构。 |  |