# 2020年第二批水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果

| 浙江盛泽工程质量检测有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、报告编号为M054H2920000**的砂浆配合比检测报告原始记录中缺少试拌过程、成型组数不符合规范要求 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动； 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 | 限期整改，期限一个月 |
|  | 2、报告编号M054H2320000**水泥细度检测方法不符合规范要求、水泥安定性试验报告原始记录检测数据修约不符合规范要求 |  |  |  |
|  | 3、报告编号M054Y0420000**击实试验缺少击实曲线和饱和曲线 |  |  |  |
|  | 4、报告编号M054H1720000**检测报告中的检测依据与委托协议中的不一致 |  |  |  |
| 体系管理 | 5、土工布拉伸试验用拉力机未对位移参数进行校准 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十三条； 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。 | 第十三条 检测单位应当建立健全质量保证体系，采用先进、实用的检测设备和工艺，完善检测手段，提高检测人员的技术水平，确保质量检测工作的科学、准确和公正； 4.4.3 检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测的要求。所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。 |  |
|  | 6、体系运行记录中未见2020年质量监督计划及记录 | 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.2.7条。 | 第4.2.7条 检验检测机构应保留人员的相关资格，能力确实、授权、教育、培训和监督的记录，记录包含能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。 |  |

| 浙江省水利水电工程质量检验站 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、报告编号M001J0120000**原始记录中缺少检测过程中灵敏度校验信息 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条； 《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第三十条； 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.5.11条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动； 第三十条 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年； 4.5.11：检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求； 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 | 限期整改，期限一个月 |
|  | 2、报告编号M001H0520004**芯样抗压强度试验记录表中缺少平整度相关信息 |  |  |  |

| 温州市水利电力勘测设计院检测中心 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、报告编号M044Y1220000**土工布试验原始记录中缺少试件状态调节记录 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条； 《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第三十条； 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.5.11条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动； 第三十条 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年； 4.5.11：检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求； 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 | 限期整改，期限一个月 |
|  | 2、报告编号M044Y0420000**土的渗透试验原始资料中测记次数不符合规范要求、击实试验缺少击实曲线和饱和曲线 |  |  |  |
|  | 3、报告编号M044H2719000**和M044H2619000**原始记录信息不全 |  |  |  |
|  | 4、报告编号M044H0120005**检测签字人员不符合检测人员资格要求 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第二十条、二十一条。 | 第二十条 检测人员应当按照法律、法规和标准开展质量检测工作，并对质量检测结果负责； 第二十一条 县级以上人民政府水行政主管部门应当加强对检测单位及其质量检测活动的监督检查，主要检查下列内容：（五）是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实。 |  |
| 体系管理 | 5、危化物领用手续不规范、未见危化物废液处理协议 | 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求（RBT214—2017） 第4.3.4条。 | 第4.3.4条 检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。 |  |

| 诸暨市新舟水利工程检测有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、报告编号M028Y1220000**土工布试验原始记录中缺少试件状态调节记录 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条； 《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第三十条； 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.5.11条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动； 第三十条 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年； 4.5.11：检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求； 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 | 限期整改，期限一个月 |
|  | 2、回弹法检测混凝土抗压强度用回弹仪未见使用记录 |  |  |  |
|  | 3、报告编号M028H2320000**、M028H2320000**的水泥安定性试验报告原始记录检测数据修约不符合规范要求，凝结时间和胶砂流动度缺少检测过程记录 |  |  |  |
|  | 4、报告编号M028Y0520000**击实试验缺少土的饱和曲线 |  |  |  |
| 体系管理 | 5、仪器设备标识管理不规范，未按程序文件要求执行 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十三条； 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T 214—2017）第4.4.3条。 | 第十三条 检测单位应当建立健全质量保证体系，采用先进、实用的检测设备和工艺，完善检测手段，提高检测人员的技术水平，确保质量检测工作的科学、准确和公正； 4.4.3 检验检测机构应对检验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有影响或计量溯源性有要求的设备，包括用于测量环境条件等辅助测量设备有计划地实施检定或校准。设备在投入使用前，应采用核查、检定或校准等方式，以确认其是否满足检验检测的要求。所有需要检定、校准或有有效期的设备应使用标签、编码或以其他方式标识，以便使用人员易于识别检定、校准的状态或有效期。 |  |
|  | 6、土工布拉伸试验用拉力机未对位移参数进行校准 |  |  |  |
|  | 7、土的渗透仪未见校准资料 |  |  |  |
|  | 8、沙浴箱摆放位置存在安全隐患 | 不符合《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求（RBT214—2017） 第4.3.4条。 | 第4.3.4条 检验检测机构应建立和保持检验检测场所的内务管理程序，该程序应考虑安全和环境的因素。检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，应采取措施以防止干扰或者交叉污染，对影响检验检测质量的区域的使用和进入加以控制，并根据特定情况确定控制的范围。 |  |

| 金华兴达建筑材料检测有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、试块养护不够规范，试块堆砌摆放 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条； 不满足《水工混凝土试验规程》（SL352-2006）4.1.2第4条；4.1.3第6条. | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动； 4.1.2第4条 养护室：标准养护室温度应控制在20℃±5℃；相对湿度95%以上； 4.1.3第6条 在标准养护室内试件应放在架上，彼此间隔1~2cm，并应避免用水直接冲淋试件。 | 限期整改，期限一个月 |
|  | 2、混凝土试块抗压强度试验未记录试块尺寸 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条； 《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第三十条； 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.5.11条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动； 第三十条 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年； 4.5.11：检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求； 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 |  |
|  | 3、击实试验原始记录未绘制曲线图 |  |  |  |
|  | 4、土工布拉伸强度试验，伸长率未测标称强度时的伸长率。 |  |  |  |

| 浙江大合检测有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、报告编号M053Y4520000**检测签字人员不符合检测人员资格要求 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第二十条、二十一条。 | 第二十条 检测人员应当按照法律、法规和标准开展质量检测工作，并对质量检测结果负责； 第二十一条 县级以上人民政府水行政主管部门应当加强对检测单位及其质量检测活动的监督检查，主要检查下列内容：（五）是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实。 | 限期整改，期限一个月 |

| 浙江意诚检测有限公司 | 处理意见 |
| --- | --- |
| 检测行为 | 1、土工液塑限试验、击实试验，原始记录未绘制曲线图，缺少相关结果数据 | 不满足《水利工程质量检测管理规定》第十五条； 《检验检测机构资质认定管理办法》（总局令第163号）第三十条； 《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》（RB/T214—2017）第4.5.11条； 《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T 31880—2015）第4.4.5条。 | 第十五条 检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动； 第三十条 检验检测机构应当对检验检测原始记录和报告归档留存，保证其具有可追溯性。原始记录和报告的保存期限不少于6年； 4.5.11：检验检测机构应建立和保持记录管理程序，确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求； 4.4.5：检验检测机构应对检验检测的全过程（包括样品来源和流转过程）进行真实记录。检验检测机构不应随意编造、更改或者销毁原始记录。原始记录应完整、真实和可追溯，并得到妥善保存和管理。检验检测人员应对原始记录的真实性负相应的法律责任。 | 限期整改，期限一个月 |